- 附件2：

- 2025年第二批实验室仪器设备项目报价单

| 采购方： |  |  | 联系人： |  |  | 联系方式： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价方： |  |  | 联系人： |  |  | 联系方式： |  |  |  |
| 总报价（元）： |  |  | 大写金额： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| - 序号 | - 仪器设备名称 | - 品牌（厂家）及 - 规格型号 |  | - 仪器设备 - 参数 | - 单价 - （元） |  | - 数量 | - 小计 - （元） | - 备注 |
| 1 | 地下水采样器 |  |  | - 容量≥1000mL； - 采样器管体透明，易于观察； - 配有放水嘴，便于分析取样又不交叉污染。 |  |  | 2个 |  | 配置包含：采样器1支、流量调节阀1个、采样绳1根不少于10米。 |
| 2 | 铅字法透明度计 |  |  | - 筒长:≥330mL； - 内径:≥25mm； - 刻度:≥总长33cm； - 筒底:有白色瓷片，内有黑色图形； - 出水口:螺纹连接硅胶出水管； - 支架:304不锈钢或更高级别材质； - 底脚架:具有三角支架。 |  |  | 1个 |  | 配置包含：透明度计1个、便携箱1个。 |
| 3 | 气体检测管 |  |  | - 现场使用不需要电源等动力设施，检测结果当场得出； - 采样器与检测管匹配使用，气密性好、采样体积准确、耐用，设有防止玻璃管切割碎渣散落功能； - 采样器采用直接抽气方式，检测速度快，具有50/100mL两档；自动计数型采样器防止抽气次数（抽气体积）误记； - 气体检测管检测范围宽，通过改变抽气次数（采样体积）拓宽量程。 |  |  | 1套 |  | 配置包含：气体检测管1套（氯气、一氧化碳、硫化氢、氯化氢、氰化氢、氨气、二氧化硫各10支）、手动气体采样器1个。 |
| 4 | 石墨消解仪 |  |  | - 消解池位数：≥36位； - 消解池孔径：约为直径31mm×深度150mm，尺寸偏差≤±3%； - 加热材料采用高纯石墨喷涂特氟龙防腐层； - 面板采用白色全特氟龙材料；耐腐，隔热，避免烫伤； - 电源：AC220V±10% 50HZ； - 控温精度：±0.1℃； - 温控范围：0～240℃； - 功率：≤2.2kW； - 控制器触屏：≥5寸电容屏； - 阶梯控温，可控制升温速度； - 自定义温度曲线，可保存自定义方法； - 超温保护、定时自动停止加热功能。 |  |  | 1套 |  | - 配置包含：石墨炉1台、触屏控制器1台、100mL高硼硅玻璃消解管2套（40支/套）。 - 供货前需通过检定（校准），随机附带检定（校准）证书。 |
| 5 | 手动连续移液枪 |  |  | 1.使用外置活塞原理； 2.具有档位指示窗，方便检查档位； 3.档位设置拨轮，可单手量程调节； 4.一键褪吸头，无需接触安全褪出吸头； 5.分液量程：2μL～5mL,最多可达49次分液次数，重量≤150g。 |  |  | 3支 |  | - 配置包含：手动连续移液枪1支、挂架1个、吸头3个（10mL、25mL和50mL各1包）。 - 供货前需通过检定（校准），随机附带检定（校准）证书。 |
| 6 | 电热恒温培养箱 |  |  | 1.具有微电脑智能控温功能，有设定、测定温度双数字显示，控温精确； 2.内外双重门结构，内门采用全钢化玻璃门，打开外门观察箱内情况时不影响内部温度； 3.采用镜面不锈钢内胆； 4.电源电压：220V,50Hz； 5.控湿范围：RT+5℃～65℃； 6.温度波动：≤±1℃； 7.内部尺寸：≥500×400×400mm。 |  |  | 1台 |  | - 配置包含：培养箱主机1台，载物托架2个。 - 供货前需通过检定（校准），随机附带检定（校准）证书。 |
| 7 | 瓶口分液器 |  |  | 1.刻度显示，可通过观察刻度移取各种液体； 2.可高温消毒灭菌； 3.进液管可伸缩； 4.带有回流阀，可回收多余试剂； 5.量程：10～100mL；精准度≤±0.5%；分刻度2.0mL。 |  |  | 1套 |  | - 配置包含：瓶口分液器主机1个、瓶口转接环1套。 - 供货前需通过检定（校准），随机附带检定（校准）证书。 |
| 8 | 循环水真空泵 |  |  | - 1.主机外壳为不锈钢材质，坚固结实、耐腐蚀； - 2.扬程≥12米； - 3.最大真空度≥0.098MPa； - 4.抽头数量不少于5个，单头抽气量≥10L/Min; - 5.水箱容积≥60升； - 6.功率≤600W; - 7.噪音≤60dB。 |  |  | 1套 |  | 配置包含：主机1台、接水胶管1根、多通接头1个。 |
| 9 | 电热数显恒温水浴锅 |  |  | 1.控温范围：RT+5℃～100℃； 2.控温精度：≤±1℃； 3.具有液晶显示屏幕； 4.具有定时功能； 5.具有缺水防干烧功能； 6.具有搅拌功能； 7.工作位数≥8个； 8.加热功率≤1800W。 |  |  | 1套 |  | - 配置包含：水浴锅主机1台、锅盖1套。 - 供货前需通过检定（校准），随机附带检定（校准）证书。 |
| 10 | 超声波清洗机 |  |  | 1.具有液晶显示屏幕； 2.具有排水阀； 3.具有一键定时和加热功能； 4.超声功率≥400W; 5.加热功率≥400W; 6.振头数量≥8个； 7.内槽容量≥15L。 |  |  | 1套 |  | 配置包含：清洗机主机1台、清洗篮1个、排水管1根、隔音盖1个。 |
| 11 | 全自动回流装置 |  |  | - 仪器机身采用框架一体式设计，稳固牢靠，主体采用冷轧板配合静电粉末涂装，耐磨、耐腐蚀； - 电脑平板控制，可远距离控制，更安全，可以自行编辑消解方法，选择消解孔位，编辑加酸加水体积； - 消解杯与冷凝管球磨口设计，提升密封效果；可自动套合密封，消解完成后自动抬升进行分离，方便消解杯整体取放； - 仪器全自动添加硫酸银-硫酸溶液，消解结束后可自动加水，仪器可以根据方法设定自动对相应位置执行加液操作； - 消解模块为包裹式石墨加热，加热更加均匀，PID控温，控温精度≤±1℃，面板喷涂特氟龙材质，防腐效果好； - 具有风冷+水冷双重冷却，保证回流效果，消解结束后启动针对消解杯风冷，加快冷却速度； - 7.加热温度：室温～250℃； - 8.消解数量：≥18位。 |  |  | 1台 |  | 配置包含：主机1台、消解模块1套、消解管1套（不少于18个）、冷凝管1套（不少于18个）、其它必需附件1套。 |
| 12 | 瓶口分液器 |  |  | 1.数字显示，可通过调节数字显示直观准确地移取各种液体； 2.机身及活塞采用具有优秀化学耐性的材料制成，适用于强酸及大部分有机溶剂； 3.可整支121°C高压湿热灭菌，适用于移取各类需要无菌要求的液体； 4.具有易校准技术，且校准过程可通过数字显示调节； 5.具有安全回流阀，残留液体可直接排回试剂瓶中； 6.排液管具有阀门设计，拆出排液管时阀门自动关闭； 7.伸缩式进液管，长度可自行调节； 8.量程：2.5～25mL；移液精准度≤±0.5%；分刻度0.1mL。 |  |  | 2个 |  | - 配置包含：瓶口分液器主机1个、瓶口转接环1套。 - 供货前需通过检定（校准），随机附带检定（校准）证书。 |
| 13 | 多功能不锈钢过滤器 |  |  | 1.不锈钢材质，易清洗、易高温消毒，耐酸碱，耐腐蚀； 2.可同时进行不少于6个样品过滤，滤液及滤膜可单独收集； 3.滤杯容量：0～500mL，每个滤杯划有刻度； 4.滤膜规格（直径）：50mm，可选择同时放置单一直径规格滤膜，也可选择同时放置不同直径规格的滤膜； 5.真空抽滤泵采用无油双活塞设计，附带负压表并可调节负压； 6.集液瓶有固定架，底部四角加胶垫，架子底部留出水口，带阀门； 7.气路设计在架子外侧，带阀门； 8.整个回路无积水死角； 9.设备底部留出水口，带阀门，整体高度≤50cm。 |  |  | 1台 |  | 配置包含：不锈钢滤杯1套、滤头1套、过滤支架1套、真空抽滤泵1台。 |
| 14 | 高压灭菌锅 |  |  | - 具有一键制灭菌温度选择，可根据不同的灭菌物品设定所需的灭菌温度与时间； - 具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温； - 具有自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能，全程无蒸汽外排现象（内置蒸汽集汽水箱）； - 可预置固定程序针对固体、液体的灭菌选择模式； - 具有超温超压报警功能，超压自泄排气； - 底部带脚轮，方便移动； - 标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度； - 内腔厚度≥2mm； - 无需办理压力容器使用登记，无需持有《特种设备作业人员操作证》； - 安全保护装置； - 具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统； - 具有加热器防干烧保护功能和漏电保护系统； - 容积≥60L； - 灭菌温度可设定范围50℃～134℃； - 灭菌时间可调设定范围0～99h； - 具有国家规定的特种设备简单压力容器证书。 |  |  | 2台 |  | - 配置包含：立式压力蒸汽灭菌器1台、网篮2个、产品质量证明书1份。 - 供货前需通过检定（校准），随机附带检定（校准）证书。 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |